ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

IBK 34000 D SCS

- Cihazın tartım kapasitesi  34100 gr olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,1 gr olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0,1 gr olmalıdır.

- Cihazın ekranı 20 haneli büyük dijital vakum florasan ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı 400x300 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın ebatları ( en / uzunluk / boy ) 400/465/150 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 15 kg olmalıdır.

- Cihazın kasası anti-manyetik özel çelik olmalıdır.

- Cihazda High-Tech Force Magnetic Sistem olmalıdır.

- İstenilen zamanda veya ±20C lik sıcaklık farklarında, kalibrasyon sistemi otomatik olarak devreye girmelidir.

- Cihaz otomatik kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın stabil süresi 2 sn olmalıdır.

- Cihazda iki ayarlanabilir ayak yardımı ile su terazisi olmalıdır.

- Cihazda kullanım için en az 10 tuş olmalıdır.

- Cihazda alfa numerik giriş olmalıdır.

- Cihazda direk dara girişi olmalıdır, doğrudan referans ağırlık girişi olmalıdır.

- Cihazda ağırlık birimi değiştirme, sayma, yüzde tartım, net toplam, tartı kontrol etme, hayvan tartım, toplamlaştırma, istatistik, hesaplama, alan ağırlık hesabı, çok kullanıcı belleği (MUM) özelliği olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,Ib,ct,cm.,tlh,tlt,momme  gibi farklı birimlerde (23 birim) tartım yapabilmeli ve parça sayma özelliği olmalıdır.

- Cihazda otomatik tekrarlanabilirlik testi olmalıdır.

- Cihazda minimum örnek ağırlık özelliği olmalıdır.

- Cihazda alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihazda yoğunluk programı olmalıdır.

- Cihazda Multi-level-backweighing özelliği olmalıdır.

- Bus sistemi ve barcode scanner, ikinci ekran, smart box, 8 kablo bağlantısı, 4 girişli input-output box (ops)

- Herhangi bir tuş kullanılarak 4 birim aynı anda ekrana çağırabilmelidir.

- Cihazda GLP/GMP özelliği olmalıdır. (Printer çıktısında)

- Cihazda aşırı yük koruması olmaldır.

- Cihazın ekran kullanım mönüsü 3 ayrı dilde olmalıdır.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilmeli ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Cihaz hırsızlığa veya görevli kişiler harici kulamın için şifre korumalı olmalıdır.

- Cihazın ekran okuma hızı 4 ayrı seçenek ile kullanabilmeli.

- Cihazı ortamdaki hareketlilikten veya hava akımından etkilenmemesi için 3 ayrı stabil kademesi olmalıdır.

- Cihaz  0,,,+40 oC arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 Volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazda RJ 45 ınterface çıkışı olmalıdır.

- Cihaza 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihazın T.C. Sanayii Bakanlığında Marka Kaydı ve Tip Sistem Onayının olması gerekmektedir.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

-  Cihaz ilgili laboratuara çalışır durumda teslim edilmeli, kullanıcı kişi ya da kişilere gerekli eğitim verilmeli, Cihazın Türkçe kullanım kitapçığı olmalıdır.