OHAUS ST 300 D-G

PORTATİF OKSİJEN METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal olmalıdır.

- Cihaz portatif ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz %, mg/L, ppm ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın ölçüm aralığı 0.0-199.9; 200-400% / 0.00-19.99; 20.0-45.0mg/L / 0.00-19.99; 20.0-45.0ppm / 0-50 °C olmalıdır.

- Cihazın ölçüm hassasiyeti 0.1%;1% / 0.1mg/L; 1 mg/L / 0.01 ppm; 0.1ppm / 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın barometrik aralığı 375-825 mmHg, 500-1100 mbar, 500-1100 hPa olmalıdır.

- Cihazın barometrik hassasiyeti 1 mmHg, 1 mbar, 1 hPa olmalıdır.

- Cihazın hata limiti ±1% ; ±0.3 °C olmalıdır.

- Cihaz 1 veya 2 noktadan 100% veya 0% ile kalibrasyon yapılabilmelidir.

- Cihazın 50,0 ppt’ ye kadar tuzluluğu kompanse edebilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın 30 ölçüm hafızası olmalıdır.

- Cihazın ekranı likid kristal olmalıdır.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.